Vario TOC 球阀拆洗

1，取出进样盘

2，旋开2个固定螺丝后，取出球阀

3，球阀分解部件图：

图示1

球阀拆却步骤：

- 用专用工具拆开，见图示1

用记号笔做好拆卸之前的位置，用作重新装配时的参考点

图示2卸开4个螺丝，取出挡板。

图示3取出转动轴

图示4取出上面固定球的垫圈

图示5取出另一侧的垫圈

用无水乙醇清洗球阀上下二个垫圈

重新装配球阀后，开机，用下列程序检查球阀：

Options > Maintenance > adjust ball valve

灰色：球阀太松；绿色：正常；黄色：太紧; 红色: 太紧，清洁球阀

如何调节松紧，参阅图示1。