Vario TOC标准溶液的配置：TIC/TOC/TNb

邻苯二甲酸氢钾(KHP)分子式：C8H5O4K；分子量：204.18

干燥：在118℃下烘干2小时

邻苯二甲酸氢钾(KHP)结构式

1. 高浓度的母液（500mg/lTIC+500mg/lTOC+500mg/L TNb）,

容量瓶100ml（玻璃瓶）:

准确称量

441.21 mg Na2CO3 和

106.27 mg KHP(邻苯二甲酸氢钾) ,

151.79 mg  NaNO3

95.54 mg  NH4Cl

用去离子水溶解并稀释至100ml

2. 10mg/L （TIC）+10mg/L TOC+10mg/L TNb

取2ml高浓度母液（500mg/lTIC+500mg/lTOC+500mg/L TNb），定容到100ml容量瓶。